牙科综合治疗椅技术参数

1、工作条件：环境温度5℃-40℃；相对湿度≤80%；供气压力范围 0.55—0.80Mpa, 流量≥55L/min；水源水压范围 0.2—0.4Mpa, 流量≥10L/min

2、牙椅注册使用期限＞10年（提供相应证明材料）

3、▲LED感应口腔灯，与治疗机同品牌，可进行3种模式切换，最高照度≥40000Lux（提供同品牌口腔灯注册资料）

4、牙椅整体采用金属材质一体铸造成型，座椅承重范围＞170KG

5、坐垫和靠背背板为ABS工程塑料的材质，防潮防霉

6、牙科椅具备直流∕变频∕调速系统，装备低压直流电机系统，具有升降瞬间延时功能

7、牙科椅具备紧急修复功能、灯椅联动功能、供水冲痰联动、智能复位功能、紧急制动安全装置等功能

8、牙椅皮质采用高级皮革，表面拥有防霉抗菌涂层，具备防霉抗菌效果（提供第三方检测报告）

9、座椅扶手为前翻式设计，医生侧的扶手可向前翻转≥150°

10、靠背具有腰部支撑气囊、振动舒缓功能和坐垫加热功能

11、头枕长度可在0-150mm间调节，头枕角度采用按压式调节

12、采用铸铝底盘的下挂式器械台，双层式结构，可独立旋转

13、▲主控内置≥3寸全彩液晶触控屏，实时显示各器械位使用状态、消毒实时进度、故障情况，用户习惯记忆参数，且可进行触控调节水温、时间设置、定时设置、手机光纤灯开关等

14、全自动水路消毒，可一键实现管道冲洗、消毒液注入、静置、再冲洗全流程；具有断电续消功能、紧急退出功能、水源检测功能、防器械遗漏和防误操作智能管控等人性化功能

15、▲牙椅可实现远程线上管理，为管理层提供运营数据支撑

16、拨杆式一键水电气开关，一键控制整机水、电、气的通断

17、箱体可向外旋转45度，内部为铸造铝合金箱架

18、排污管道均采用内走式连接于牙椅主体，不裸漏于表面

19、可拆卸陶瓷痰盂缸，可旋转≥200°

20、强弱吸过滤器为旋入式设计，方便清理和清洁

21、消毒液水瓶，内置于侧箱内，添加消毒液时，无需拆装水瓶

22、采用优质水气管，耐高压，耐水解，耐酸碱腐蚀

23、助手杆≥3个关节，器械挂架可垂直旋转调节角度，方便四手操作

24、强弱吸手柄采用高分子材料制成，耐高温，耐酸碱腐蚀，带流量调节

25、内置封闭电源：防潮、防尘、防电磁干扰

26、具有密闭式排污组件，可有效隔绝下水管道对诊室造成的病菌、异味和污水回流的污染

27、多功能脚踏可控制牙椅进行椅位升降俯仰调节、吹屑气开关、 供水、冲盂、吐痰位和椅位复位等功能

28、医生椅至少有八方位可调节；脚轮架采用精密铝合金铸造件，脚轮采用静音大轮