医院级吸乳器   技术参数

1．产品为具有自主知识产权的产品。

2．适应范围：兴奋神经肌肉，缓解废用性肌萎缩。

性能参数：

3．*超小型便携主机，主机重量仅120g，体积仅62mm (W) × 122mm (L) × 27mm (H)；

4．采用内置环保锂电池，微型USB充电端口，可重复充电使用，无需连接电源线，充分保证一天8小时的工作需求 ；

5．可以搭配安卓系统等移动端软件使用，也可软件调节完成之后，脱离软件，独立主机使用，参数默认为上次治疗结束时的参数；

6．*移动端软件由蓝牙模块、治疗模块、处方模块和帮助模块组成。

①蓝牙模块：具有蓝牙4.0功能，软件自动搜索设备进行连接。

②*治疗模块：具有NMES治疗模式，可以选择输出通道、输出模式，设置脉宽、频率、通断调制（上升时间、保持时间、下降时间和间歇时间）、治疗时间参数、均可以在系统上进行调节控制，可以根据临床使用需要，进行针对性参数设计，更具治疗专业性。

③*处方模块：内置多种临床处方放置图谱和治疗方案，可以一键开启治疗，方便快捷，并且还可以对处方进行编辑、选择治疗方案和治疗部位；还可自定义收藏多种产康方案，满足产后常见症状的治疗，包括：子宫复旧、产后尿潴留、乳腺疏通、促进泌乳、腹直肌分离、腰背痛、肌肉酸痛等，处方覆盖面满足孕产康复基本治疗需求。

④帮助模块：包括使用指导和常见问题，方便快速掌握仪器使用。

7．*移动端软件可以实时显示电流波形输出情况，可直观了解治疗时电刺激输出与间歇情况，实时给予治疗反馈。

8．输出电流类型：为神经肌肉电刺激，波形为双相对称波，电流治疗体验感更舒适。

9．输出通道：双通道同时输出，并且各输出通道的输出强度能分别设置。

10．输出模式：具有同步输出和交替输出多种输出模式，满足不同治疗需求。

11．输出电流：恒流电流输出，保证治疗的安全有效性，治疗可量化。

12．输出强度：0mA～100mA内可调，步长1mA。

13．脉冲频率：1Hz ～120Hz可调，步长1Hz。

14．脉冲宽度：50μs～500μs可调，步长10μs，

15．脉冲的上升时间和下降时间：0.5-5s范围内可调 ，步长0.5s；

16．脉冲的维持时间：1-30s范围内可调，步长1s。

17．脉冲的断电时间：2-60s范围内可调，步长1s。

18．治疗时间1~60min可调，步长1min。

19．主机具有开路报警提示，过电保护确保治疗安全。

20．*电极片为磁扣式连接方式，可以单手快速连接和移除电极片；

21．具有低电量报警提示功能。

22．主机具有输出提示灯，具有待机状态、蓝牙连接时状态、正常输出状态、充电中和充满电等各种状态显示。

23．电流调节锁定功能，软件端可调节电流强度，也可关闭电流调节功能，只通过主机调控，可避免误操作发生，规避治疗风险。