高频电刀   技术参数

- ★一、系统/主机性能

1.可同时连接2把单极器械、1把双极器械。

主机显示屏：具备清晰，高广角分辨率，全彩LCD触摸屏，显示四种不同的工作模式，可以通过触摸屏进行设备、耗材及系统的设置与检测，操作简易。

所有器械均可使用自带手控按键或连接脚踏控制激发。

所有器械接口均有在位状态及工作状态指示灯。

触摸屏智能锁屏功能：为了防止对触摸屏的误操作，可开启触摸屏锁屏功能。锁屏功能开启后，超过 1min 无操作，触摸屏会自动锁定，确保使用安全。

★二、主机技术

具备有功功率补偿技术，克服了线缆不同长度，类型，组织差异造成的无功功率损耗，确保了不同应用场景下切割手感，凝血效果保持一致。

具备自检功能，可诊断设备的连接及工作状况，根据出现问题的严重程度，分为高级和低级，提供不同声音的报警功能，当同时存在多个同类报警时，优先显示等级高的报警。

报警发生时，可点击查看解决措施，便于操作者及时处理故障。

提供报警确认键，按此键可关闭报警音。

提供一键恢复键，按此键恢复上次关机前的电刀参数设置

可根据用户使用习惯预设保存参数配置，并自定义名称，在选择配置界面可选择已保存的参数配置。

- 功能及模式要求

- 3.1单极功能

单极切割模式：单极切割模式可设置为纯切、混切。

- 单极凝血模式：单极凝血模式可设置为软凝、电灼、喷凝。

单极切割、凝血模式的工作频率为434kHz。

支持连接成人或新生儿类型中性电极，支持连接单片及双片类型中性电极。

具备中性电极监测电路，连续性监测中性电极与主机或病人之间的连接状态，并提供相应报警。

- 3.2双极功能

- 双极凝血模式可设置为精确、标准、宏，以及双极柔和电凝。

双极凝血模式精确、标准、宏的工作频率为434kHz，双极柔和电凝的工作频率为350kHz.

- 功率要求

4.1电切功率

纯切模式功率0-300W可调,1-40W：步长 1W ；40-100W：步长 5W ；100-300W：步长 10W；方便功率调节，提高操作效率；峰值电压≥1287Vp。

混切模式功率0-200W可调;步长 1W ；40-100W：步长 5W ；100-200W：步长 10W；方便功率调节，提高操作效率；峰值电压≥2178Vp。,

4.2电凝功率

软凝模式功率0-120W可调；1-40W：步长 1W ；40-100W：步长 5W ；100-120W：步长 10W；方便功率调节，提高操作效率；峰值电压≥264Vp。

电灼模式功率0-120W可调；1-40W：步长 1W ；40-100W：步长 5W ；100-120W：步长 10W；方便功率调节，提高操作效率；峰值电压≥3448Vp。

- 喷凝模式功率0-120W可调；1-40W：步长 1W ；40-100W：步长 5W ；100-120W：步长 10W；方便功率调节，提高操作效率；峰值电压≥3932Vp，可使操作距离范围更大。
4.3双极功率

- 双极凝结模式可设置为精确、标准、宏，以及双极柔和电凝。

- 双极凝结模式精确、标准、宏的工作频率为434kHz，双极柔和电凝的工作频率为350kHz.

精确模式功率0-70W可调；1-40W：步长 1W ；40-70W：步长 5W ；100-300W：步长 10W；方便功率调节，提高操作效率；峰值电压≥284Vp。

标准模式功率0-70W可调；1-40W：步长 1W ；40-70W：步长 5W ；100-300W：步长 10W；方便功率调节，提高操作效率；峰值电压≥415Vp。

宏模式功率0-70W可调；1-40W：步长 1W ；40-70W：步长 5W ；100-300W：步长 10W；方便功率调节，提高操作效率；峰值电压≥530Vp。

- 双极柔和电凝模式功率0-70W可调；1-10W：步长 1W ；10-70W：步长 2W；方便功率调节，提高操作效率；峰值电压≥150Vp。

- 五．其他功能要求

支持75% 乙醇、3M全能强效多酶清洗液等多种清洁消毒剂对设备进行消毒。

工作环境条件：温度10~30ºC，相对湿度 （非冷凝）15~85%，大气压70~106kPa。

电源输入电压100-240 VAC （±10%），工作电流8-3.4A，频率50/60Hz，输入功率 ≤ 800VA，额定输出功率≥300W。

语言功能：有多种语言进行选择，可以设置中文菜单。

USB接口：具备USB 接口，连接 USB 存储设备进行系统升级。

具备以太网接口，支持数据传输功能。

具备CAN接口，支持与其他设备互联，协同工作。

具备负极板接触质量监控系统，有效监测中性电极回路，避免患者烧伤风险，如发生中性电极撕脱，主机发出警报音并在显示屏提示报错，同时停止能量输出。

- 其他要求

- 在云南至少配有2名经认证工程师

- 2、设备主机保修2年；

- 3、维修响应时间：2小时响应，48小时未解决问题提供备用机；