生物安全柜    技术参数

1.气流模式：30%外排，70%循环；流入气流平均风速0.53±0.025m/s，下降气流平均风速0.35±0.025m/s

☆2.ULPA超高效空气过滤器，针对颗粒直径0.12um，过滤效率≥99.999%

- 在线实时监测并条形码显示高效过滤器的使用寿命，具有过滤器失效声光报警功能，

- 工作区和外排出风口处各配备一个高灵敏度、高精度的微风速传感器，非压差传感器，真实、实时检测风速

5.LCD液晶屏显示，可显示工作区温度、气流流速、时间、过滤膜使用寿命等系统参数；主机标配温度传感器：可实时检测并显示温度，监测风机运行及操作区安全状态。

6.前窗采用手动升降方式，有安全高度高精度上、下限位，声光报警

7.整个工作台面下对应面积全部为集液槽，304不锈钢，有排污阀，8、紫外灯和日光灯不得安装在工作区背面或工作区侧面，避免直接照射到操作人员，同时具有紫外灯预约功能，可预约紫外灯自动开启/关闭时间、灭菌时间

☆9.通过严格的KI-Discus 碘化钾法测试，前窗操作口的保护因子不小于1×105

10.具备紫外系统、荧光灯、前窗的连锁系统；具备低风速报警功能；具备前窗位置异位报警功能；具备前窗侧壁抗扰流系统，可避免泄漏；

11.柜内电源：双防水插座设计，插座位于安全柜左或右两侧；具有水阀、气阀、真空阀等阀门预留孔，位于安全柜左或右两侧。

12.外形尺寸: 整体高度（含支架）≤2130mm（最低可至2030mm），工作区内部工作尺寸宽度要求≥1850mm

13.可选配与主机同一品牌的活性炭过滤器装置，且活性炭过滤装置面板能实时显示使用寿命，具有失效报警功能

售后维保参数：

中标方终身免费维护保养及校准，小零件免费更换，维修响应时间≦2小时