医用内窥镜图像处理器 技术参数

一、医用内窥镜图像处理器

1.★采用彩色 LED高清触摸显示器，≥10.1英寸。可不受手术室场地限制，自带屏幕独立电子成像，无须外接显示器。

2.★具有病案管理功能，随时可以新建患者信息，将拍照，录像信息保存在单独病人信息目录下并支持查询搜索，图像和视频可存储在主机上，并支持在该图像处理器的屏幕上回看照片和录像。

3.★存储空间≥32G，图像及录像记录支持USB导出，无需连接线可直接接U盘或1T的硬盘，通过USB接口外接U盘或硬盘导出病例图像；

4.具有手动白平衡和固定白平衡，支持白平衡校准功能。具有AV和HDMI视频输出接口。输出分辨率：支持最大1920*1080分辨率。具有亮度调节、图像冻结、放大缩小功能。视框切换：支持圆形、八边形、方形三种模式，前置双LED光源的照明方式。

5.★影像旋转：支持实现图像顺时针旋转0°，90°，180°，270°；

二、一次性使用电子宫腔成像导管

6.工作长度:270mm，镜体外径:≤4.8mm，插入部分最大宽度≤4.8mm，器械通道最小宽度≥2.0mm，视向角:30°，视场角:120°满足宫腔全面观察和诊疗需求，注水通道孔径不小于2.0mm，轻便设计，镜身重量≤46g。

7.一次性使用活检钳：插入部外径≤1.5mm，工作长度≥400mm，钳头带齿。

三、膨宫泵

8.安全分类I类BF型，电源～220V 50Hz，额定功率≤150VA

9.压力设定范围50～400mmHg，流量设定范围0.1～1.0 L/min

10.可显示各种功能数据（设定流量、设定压力、实际压力等），运行方式间歇加载/连续运行

11.管路可高温高压和低温等离子消毒，可与其他品牌通配。配件属于医用级材料，保证手术的安全性

四、图文工作站

12. 支持 HDMI、DVI、HD-SDI 等接口的高清内窥镜设备连接，支持所有高清格式的采集与显示，如 1080i、1080p 等，支持最高 1920×1080 分辨率图像的完整采集和指定区域采集，支持最高 1080p 高清格式的视频录制与回放，支持最高 1080p 视频录制同时的视频流畅显示和静态图像采集，支持已录制高清视频回放时的静态图像二次采集，支持静态图像和动态影像采集时的声音提醒。

13. 单界面操作，采集图像、书写报告和病案管理均在同一界面下操作，采集图像的同时不影响其它操作，简洁高效，提供病人列表，可以随意切换病人，切换病人时自动保存诊断资料，打印完毕的报告可以设置为自动关闭。

14. 多幅图像采集：一人次检查可以无限幅采集图像。采集的图像采用即采即存模式，看到图像之前即已完成存盘操作，避免因意外造成图像的丢失，具有已采集图像的快速放大功能，静态图像后处理功能：图像裁剪，标注等，支持静态图像和动态影像的导出功能。

15. 多种格式的图像和报告单导出：提供多种格式的图像导出和完整的诊断报告导出，如 JPG、BMP、XPS 等等。

16. 自定义诊断报告：根据用户要求进行诊断报告模式设计，满足用户的个性化要求。支持报告单的所见即所得模式。

17. 具有程序界面布局自定义功能，具有检查中病人资料的断电保护功能，提供整个系统的自动和手动修复功能。